Ata nº 002/2014 – Pregão 009/2014 Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira SC

Às catorze horas do dia catorze do mês de Abril do corrente ano. reuniu-se a comissão de licitação juntamente com a equipe técnica com a finalidade de avaliação dos prospectos apresentados pelas empresas conforme descrito na ATA n° 001 do pregão 009/2014 do Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira referente análise técnica dos prospectos apresentados pelas empresas participantes Após a avaliação dos prospectos a comissão decide pela desclassificação das empresas nos itens conforme descritos abaixo:

 **ITEM Nº1** Desclassificar empresa : MACROSUL, não atende o edital quanto peso Máximo, o edital solicita peso Máximo de 1,5 kg.

**ITEM Nº3 -** Desclassificar as empresas: ROYAL DISTRIBUIDORA,WZ, ADVENTURE, CIRURGICA CERON. O edital pede para-choque de borracha envolvendo todo o gabinete, as mesmas cotaram modelos que não possuem as características.

**ITEM N°4 -** Desclassificar as empresas: **MACROSUL,ADVENTURE, ALFAMED, ROYAL,CIRURGICA CERON. Possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bi-direcional e deverá possibilitar fornecer uma solução de integração que fará o interfaceamento on-line dos dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores multiparamétricos, simultaneamente**. O equipamento ofertado não atende a este quesito.

**DESCLASSIFICAR ALFAMED E ADVENTURE:**

**Monitor modelo Vita 600 - PNI: AD /Ped 30 a 270mmhg**, Equipamento faz 40 a

270 mmhg AD, PED de 40 a 220mmhg **NEO 40 a 140mmhg**, o equipamento faz 40 a 135nnhgS**PO2** : Frequência de pulso.

**ANÁLISE DE ARRITMIA:** Analise de arritmias realizadas com no mínimo 2 derivações Arritmias: **completo software de arritmias** Analise do segmento ST em todas as derivações. O equipamento ofertado tem somente 12 tipos de arritmias.

* **Pede 20 a 250 bpm**, o equipamento realiza de 25 a 300bpm **CO2: Pede Sidestream**, produto ofertado na atende ao edital. **Possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bi-direcional e deverá possibilitar fornecer uma solução de integração que fará o interfaceamento on-line dos dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores multiparamétricos, simultaneamente**. O equipamento ofertado não atende a este quesito.

**ITEM N°5 -** Desclassificar as empresas: **MACROSUL, CASA CIRURGICA CHAPECÓ ADVENTURE, WZ, ROYAL, Possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bi-direcional e deverá possibilitar fornecer uma solução de integração que fará o interfaceamento on-line dos dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores multiparamétricos, simultaneamente**. O equipamento ofertado não atende e este quesito.

**DESCLASSIFICAR ALFAMED E ADVENTURE: Monitor modelo Vita 600**

**PNI:AD /Ped 30 a 270mmhg**, Equipamento faz 40 a 270 mmhg AD, PED de 40 a 220mmhg **NEO 40 a 140mmhg**, o equipamento faz 40 a 135mmhgS**PO2** : Frequência de pulso. **Pede 20 a 250 bpm**, o equipamento realiza de 25 a 300bpm.

**ANÁLISE DE ARRITMIA:** Analise de arritmias realizadas com no mínimo 2 derivações Arritmias: **completo software de arritmias** Analise do segmento ST em todas as derivações. O equipamento ofertado tem somente 12 tipos de arritmias.

**Possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bi-direcional e deverá possibilitar fornecer uma solução de integração que fará o interfaceamento on-line dos dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores multiparamétricos, simultaneamente**. O equipamento ofertado não tende e este quesito.

**Monitor Multiparametrico Bionet modelo BM5:**

Edital pede bateria de no mínimo 4,5 horas, produto ofertado tem bateria de no Máximo duas horas. **PNI:** **AD /Ped 30 a 270mmhg**, Equipamento faz 20 a 260 mmhg AD, PED de 20 a 160mmhg **Faixa de medida de Pulso**, edital pede 20 a 250bpm, equipamento realiza 30 a 220bpm **Possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bi-direcional e deverá possibilitar fornecer uma solução de integração que fará o interfaceamento on-line dos dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores multiparamétricos, simultaneamente**. O equipamento ofertado não tende e este quesito.

**Monitor Multiparametrico Lifi Scope BSM 3000:**

**Edital pede: Bateria: ion de litium com duração mínima de 4,5h**, o equipamento ofertado tem bateria de Hidreto de metal níquel, com duração de 90 minutos.

**Possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bi-direcional e deverá possibilitar fornecer uma solução de integração que fará o interfaceamento on-line dos dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores multiparamétricos, simultaneamente**. O equipamento ofertado não tende e este quesito.

**ITEM Nº8 -** Desclassificar as empresas: **CASA CIRURGICA CHAPECÓ, WZ, BIONET, CIRURGICA CERON, QUALIMED, ADVENTURE,ALFAMED, MACRO SUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MFCM 7000**

**Tipo de Transdutor: com 9-cristais,** o equipamento ofertado não atende a este especificação, sendo fundamental para reduzir o nível de ruído no exame trazendo nitidez e qualidade de sinal.

**ITEM N° 9 -** Desclassificar as empresas:**FANEM por não atender o edital nos itens VACOMETRO DE 0 A 30 POL.HG E ASPIRAÇÃO DE 0.25 POL.HG.**

Desclassificar as empresas: **WZ E MACROSUL. por não atender a especificação por não atender o item DE 0.25 POL.HG -** Desclassificar as empresas: **CIRURGICA CERON. Não atendem a potencia de 1/4 DE HP DO MOTOR.**

**ITEM N° 11 -** Desclassificar as empresas: **ROYAL, por não atender potencia mínima de 400W que pede.**

**ITEM 12:** Desclassificar as empresas: **Qualimed, Royal Distribuidora, WZ, Casa Cirúrgica Chapecó. - Não tem manual no registro, e sim uma petição que se trata simplesmente de uma intenção de registro junto a ANVISA, não tem cartão SD, não costa quantos exames são gravados.**

**ITEM Nº13 -** Desclassificar as empresas **ROYAL DISTRIBUIDORA. Motivo: não atende o edital nos pontos: deve possuir capnografia com modulo independente e intercambiavel e deve possuir proteção mínima IP 21.**

**ITEM : 14 -** Desclassificar as empresas **WZ, ROYAL DISTRIBUIDORA, MACROSUL,QUALIMED, CASA CIRURGICA CHAPECÓ. Motivo: BATERIA não atende o mínimo de 130 descargas na carga mínima.**

**ITEM 16:** Desclassificar as empresas**: CIRURGICA CERON, ROYAL DISTRIBUIDORA, MOTIVO: não atendem o edital nos pontos: utilização de pacientes pediátricos acima de 5 kg, pressão de suporte de 0 A 60 CMH20, sensibilidade de -9.9 A 0 CM H2O FIO2 DE 21 A 100% RELAÇÃO I:E 1:99 A 3 bateria de no mínimo 10 horas de duração.**

**ITEM 39 –** Desclassificar a empresa **CASA CIRURGICA CHAPECÓ** por não apresentar o prospecto do equipamento e a marca cotada savari não foi encontrada.

**Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata. Que será publicada no diário oficial dos municípios e na Pagina oficial do Munícipio conforme prescreve ata nº 001/2014, sendo que a partir dessa data abre-se o prazo recursal para eventuais recursos.**